附件：
2026年自动体外除颤器(AED)及伴随服务参数及数量
	序号
	产品名称
	规格
	数量
	具体要求

	1
	自动体外除颤器(AED)
	1.输出能量：成人最大除颤能量≥200J

2.主机需要内置信息传输模块及4G/5G
	3台
	包含产品及落地箱体、训练机的供应、安装调试、验收、售后服务等。


注：

一、采购要求
所有采购内容除特别标注为“进口产品”外，均采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，货物及服务各项技术标准应当符合国家强制性标准；采购内容标注为“进口产品”的，满足需求的国产产品和进口产品按照公平竞争原则实施采购。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：包1：无；

3. 本项目的特定资格要求：【包1】如适用：产品属于医疗器械产品范畴的，须具备所对应的医疗器械经营企业许可证、医疗器械生产企业许可证、医疗器械产品备案凭证、医疗器械产品注册证、医疗器械备案信息表等证明其合法生产销售的相关证明（非用于临床产品可不具备医疗器械产品注册证）；其他类别产品应具有国家及行业规定的相关许可证明；

三、服务要求

1.申请人需提供关于本项目的报价单、营业执照和法人身份证复印件。

2.应急服务：质保期内，若设备出现质量问题，在接到用户任何形式的通知后，20分钟内响应，盐湖区内1小时内赶到现场，其他县市2小时内到达现场，并立即开展故障检测、维修或配件更换，4个小时内完成故障设备的修复。若4小时内无法恢复设备至正常状态，立即提供备用机器。

3.所投产品如涉及网络接入的设备，须免费开放端口、数据兼容。

4.涉及软件终身免费升级服务。

5.设备安装后培训服务，主要内容为设备操作使用、故障预防、清洁保养、使用安全理论培训及实际操作培训，乃至紧急情况的处理等相关内容。

6.申请人应承诺：为采购人提供与产品品牌型号一致的彩色大屏版AED训练机3台用于配置点教学，满足培训要求。

7.根据采购人的需求，申请人须承诺配合采购人进行此项工作的宣传和推广。

8.产品配置和文件中载明的备品备件都必须配置。

9.质保期内的开机率：保证开机率≥95%（按一年365天计算）；质保期过后，使用期间出现维修时或更换零部件，应给予积极配合。

10.卖方应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，并在各个方面符合国家相关法律、法规要求，符合规定的质量、规格和性能。

11.卖方应保证在合同规定的质保期内，对设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷等所有因卖方责任引起该产品的任何缺陷、故障和损坏负责，并予以赔偿。

12.卖方应保证提供给买方的货物和服务不会引起第三方提出侵犯其他人的知识产权。

13.免费提供装机后调试所需工具及消耗性材料。

14.卖方提供终身服务，卖方应在中华人民共和国关境内方便的地点设置备件库，承诺设备正常运行至少10年所需零配件供应。

15.配件设备送达期限：不超过2天。

16.在货物到达后，卖方应在3天内派相关人员（如技术人员）到安装现场，并在买方技术人员在场的情况下清点货物、规格、数量，并组织完成安装、调试等相关工作，并承担因此发生的一切费用，若由于产品设计与制造方面的质量问题，必须负责完善，直到货物运行正常达到要求，否则应承担全部责任。

17.采购文件中没有列明的，但属于其标准配置的硬件、软件须包含在其供货范围内，其价值包含在总价中。

所有软件、各种配置和技术资料等都必须随主机同时到达。

四、技术需求或性能描述

1. ★采用双相波技术。

2. ★输出能量：成人最大除颤能量≥200J。

3. ★设备支持每日自检功能。

4. ★主机需要内置信息传输模块及4G/5G通讯模块。

5. ★设备主机具有屏幕显示功能。

6.电极片有效期：≥5年。

7.设备主机支持动画指导用户执行急救操作，可根据环境光强度自动调节屏幕亮度。

8.设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用。

9.设备从开机到200J放电准备就绪时间：≤10秒。
10.抗冲击/跌落性能：可承受≥1.5米抗跌落高度。

11.电池电量可支持 200J 除颤治疗次数：≥300 次。

12.电池电量低会报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电。

13.进行CPR的过程中，具有剩余按压次数或剩余时间语音提示，激励施救者保证按压质量。

14.主机设备使用寿命：≥10年。

15.设备支持零下20℃~零上38℃温度环境中正常工作。

16.具备至少5种除颤能量选择，适用于复杂环境和不同受众人群。

17.主机具有电极片收纳仓，电极片有效期在显著位置标注，便于管理人员及运维人员开展日常巡检维护工作。

18.为了防止误操作，主机操作面板上的操作按键数量：1-3个。

19.设备支持日常维护操作及配置设置更改。

20.粘贴电极片时根据施救者操作的熟练程度，为缺乏急救经验的施救者提供更详细的动画语音指导，为一般施救者提供简短语音提示。

